## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
| Doc Code: LSP-FRM-13.01 Issue Date: 12-03-2023 Revision Date: |  | Measurement of Uncertainty
Test Title: Potassium
Date of Performance 12-12-2023
Method Reference SFRI Guide-2021(p16-17)
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 6.45 |  | 6.58
| 2 | 6.53 |  | 6.49
| 3 | 6.58 |  | 6.45
| 4 | 6.34 |  | 6.48
| 5 | 6.45 |  | 6.58
| 6 | 6.58 |  | 6.48
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Average | 6.4883 |  | 6.51
| SU | 0.093256 |  | 0.055857
| Max SU: | 0.093256 | MAX Value | 6.58
| X Estimate: | 6.4883 | Min Value | 6.34
| Reproducibility | 0.015321 | Grand Mean | 6.4992
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.093256 | A | 1 | 0.093256 | 6.4883 | 0.014373 | 0.00020658
2 | Reproducibility | 0.015321 | A | 1 | 0.015321 | 6.4992 | 0.0023573 | 5.557e-06
3 | CRM | 4 | B | 2 | 2.0408 | 998 | 0.0020449 | 4.1816e-06
4 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 2 | 0.0030612 | 1 | 0.0030612 | 9.3711e-06
5 | Flask (500mL) | 0.1 | B | 2 | 0.05102 | 100 | 0.2551 | 0.065077
6 | Flame Photometer | 0.6 | B | 2 | 0.30612 | 100 | 0.30612 | 0.093711
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.39877 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.79753 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.051746
| 1 | A
| 2 | B
3