## Hide (hidden)
A | 1
B | 2
3

## Uncertainty Budget
|  | Measurement of Uncertainty |  |  |  | Doc Code: QCL-FRM-13.01 Issue Date: 01-10-2024 Revision#: 01
Test Title: Boron
Date of Performance: 01-01-2026
Method Reference: SFRI Guide 2021 Page# 28-30
| S/N | Analyst 1 |  | Analyst 2
| 1 | 17.61 |  | 17.3
| 2 | 17.23 |  | 17.17
| 3 | 17.38 |  | 17.19
| 4 | 17.14 |  | 17.28
| 5 | 17.46 |  | 17.1
| 6 | 17.18 |  | 17.23
7
8
9
10
| Average | 17.3333 |  | 17.2117
| SU | 0.18239 |  | 0.07414
| Max SU: | 0.18239 | MAX Value | 17.61
| X Estimate: | 17.3333 | Min Value | 17.1
| Reproducibility | 0.086031 | Grand Mean | 17.2725
SN | Sources of Uncertainty | Uncertainty | Type A / B | K Factor | Uncertainty Contribution | Average / Value | Relative Uncertainty | Combined Uncertainty
1 | Repeatability | 0.18239 | A | 1 | 0.18239 | 17.3333 | 0.010523 | 0.00011072
2 | Reproducibility | 0.086031 | A | 1 | 0.086031 | 17.3333 | 0.0049633 | 2.4635e-05
3 | Pipette (1mL) | 0.006 | B | 1.73 | 0.0034682 | 1 | 0.34682 | 0.12028
4 | Flask (100mL) | 0.01 | B | 1.73 | 0.0057803 | 100 | 0.0057803 | 3.3412e-05
5 | Analytical Balance | 0.1 | B | 2 | 0.05102 | 1000 | 0.005102 | 2.6031e-05
6 | UV Vis Spectrophotometer | 0.088 | B | 2 | 0.044898 | 17.3333 | 0.0025903 | 6.7095e-06
7 | CRM | 6 | A | 2 | 3.0612 | 17.3333 | 0.17661 | 0.031191
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Combined Uncertainty | 0.38946 | @ | 68%
| CL (K) | 2 | = | CL 95%
| Expanded Uncertainty (%) | 0.77891 | @ | CL 95%
| Value in Units (+/-) | 0.13501